## 附件3增补设备招标版
附件3
食生院增补设备
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 参数要求 | 招标参数
1 | 恒压过滤实验装置 | 中控 | GL2000 | 1 |  | 一、装置参数设计要求 1.1冷流体（空气）流量：4～40m3/h。 1.2冷流体（空气）温度：常温～40℃。 1.3热流体（蒸汽）温度：97～105℃。 二、装置主体参数要求 2.1设备整体尺寸不小于2200*600*1700mm（长*宽*高），为高品质铝合金框架（带滑轮和禁锢脚）。配置独立的可移动的仪控工作站，规格不小于500*600*1700mm（长*宽*高），要求独立控制柜，且采用嵌入式触摸屏，高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置，多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域，数量1套。 2.2风机：风量≥95m3/h，数量1台； 2.3普通套管换热器：全不锈钢换热器。冷流体走管内，热流体走管外。要求普通管规格 ，测量段长度≥1m，数量1台；强化管换热器：全不锈钢换热器。冷流体走管内，热流体走管外。要求强化管规格 测量段长度≥1m，要求强化管内件可拆除，数量1台； 2.4蒸汽冷凝器：风冷式换热器，数量1台；蒸汽发生器要求常压设计，有防干烧的液位开关及安全阀，且要求10min内出蒸汽，缩短实验准备时间，规格不小于350*200*300mm（长*宽*高），加热功率2.5kW，数量1台； 2.5列管换热器要求304不锈钢换热器，外设拉丝保温层。冷流体走管内，热流体走管外。列管规格不小于φ19*1.5mm，内设两根，要求可实现串并联操作，数量1台； 三、管路及测控仪表参数要求 3.1温度要求温度传感器，精度A级，数量6台；壁温要求贴壁式温度传感器,精度A级，数量4台； 3.2流量要求文丘里流量计，精度：±1.5%FS，数量1台；压力要求压力变送器，精度0.5%.FS，数量1台；液位要求玻璃管液位计，数量1台； 3.3变压模块，装置需配备变压模块（支持可通过PU接口实现RS-485通讯），数量1台； 四、硬件及软件控制参数要求 ▲4.1可编程逻辑控制器：控制系统采用工业级可编程逻辑控制器PLC，由CPU主模块、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、温度信号采集模块及通信模块等组成。PLC主模块应集成或扩展以太网通信接口，具备运行状态和通信状态指示功能，采用标准导轨安装，输入输出端子需采用可拆卸结构，支持PT、TC、DI、DO、AI、AO等信号采集、控制与扩展。系统应能够实现温度、压力、流量、液位、风机、变频器、蒸汽发生器加热、报警及联锁信号的集中采集、逻辑运算、数据处理和自动控制；具备PID调节、报警设置、逻辑控制、函数运算及数据通信等功能，可实现串级、比值、分程、选择性、位式及用户自定义等控制方案。系统应预留DCS教学系统接入或数据交互接口，具备与DCS控制系统进行兼容集成的条件，可用于开展DCS联锁保护、报警管理及安全仪表系统（SIS）相关教学演示。投标时须提供PLC产品样本、说明书截图或功能说明等佐证材料。 4.2智能物联网触摸屏要求：尺寸：≥15.6”LED 屏；分辨率：≥1920x1080； CPU：≥四核 1GHz 主频；内存：≥1GB；系统存储：≥8GB；网口： 10/100M 自适应 x1、WiFix1；扩展口：USBX1，串口 X4；材质：铸铝面板，数量1台，为防范病毒进入实验室设备、保证实验室数据安全，物联网触摸屏应配备嵌入式操作系统，支持远程监控，支持远程穿透，要求网口支持交换机功能，可安装监控软件、实验数据处理、存储、实验安全准入等。 ▲4.3仪控工作站：要求装置包含实验数据的手动\自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动/自动生成（要求提供实物组态、功能截图及照片佐证材料和仪控工作站所有技术要求，能证明为本装置且有数据处理等功能）。 ▲4.4控制柜应配置温控散热系统：为保证控制柜内PLC、变频器、继电器、开关电源等电气元件长期稳定运行，降低柜内温升对控制精度、通信稳定性及电气安全的影响，控制柜应配置温控散热系统。柜内设置专用温控器，柜顶安装低噪音轴流风扇，温控器与风扇应形成联动控制逻辑，可根据柜内温度设定阈值自动启停或按设定策略运行，保证柜内温度安全可控。投标时须提供散热系统功能演示资料，演示形式可为视频演示或现场演示，演示内容应清晰体现温度设定、温度变化及轴流风扇随温度阈值联动启停过程；同时须提供与本项目供货装置一致的控制柜电气接线图或电气原理图，图纸中应体现温控器、轴流风扇、供电/控制回路及端子关系。验收时核验温控器、柜顶低噪音轴流风扇、联动控制逻辑、演示功能及图纸一致性；无法证明温控点与风扇联动控制关系的，视为不满足要求。 ▲4.5为实现实验过程规范化考核，减少人工评分主观性，评分系统应具备实验过程自动记录、自动校验和自动评分功能。系统应能够对阀门操作状态、阀门启停顺序、液位、蒸汽压力、流量数据及采集时间间隔等进行监测与判断，其中阀门状态监测点不少于8个；应支持实验数据记录组数、流量范围合理性、数据采集间隔等校验功能。系统应能够对普通管换热器实验、强化管换热器实验、列管串联换热器实验、列管并联换热器实验进行单项独立评分及组合评分，并可根据预设评分规则和权重自动扣分、生成分值。评分结果、扣分记录及相关实验数据应即时展示并存储，具备数据防篡改或追溯功能，便于后续统计、复核和教学管理。投标时须提供实验整体评分项目表格界面截图佐证。 4.6定制在线实时智能监测软件1套：可实现实验数据的手/自动采集，数据一键处理并生成曲线；可通过外接USB口导出实验报告。 五、配套资源参数要求 ▲5.1虚拟仿真软件一套，账号100个，软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容，既允许用户在3D虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。提供视频截图2张以上，并提供网络链接或二维码证明并加盖供应商公章。 5.2 3D虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供不少于3张软件功能截图并加盖供应商公章。 5.3 智慧学习平台（需提供功能截图佐证） 5.3.1 平台学习功能： 为适应学生移动端使用习惯，便于实验前快速完成预习学习、准入考试、身份核验和学习记录留存，平台应支持微信小程序登录，或提供无需额外安装专用APP的同等便捷移动端登录方式；支持姓名、班级、学号、人脸信息等人员信息在线录入与管理；支持学生通过手机端选择对应实验装置，进行在线视频资料、文档资料等预习学习，并能够记录学习时长、学习进度等数据。 5.3.2 三维场景学习功能： 平台应支持移动端和网页端开展装置三维场景学习，三维场景应具备旋转、放大、缩小等基本交互功能；点击核心设备或关键部件时，可弹出对应视频、文档或知识点说明，学习完成后系统应记录学习时长或学习状态。 5.3.3 在线准入考试功能： 平台应支持在线准入考试，题型包括单选题、多选题、判断题等，考试完成后系统可自动评分并生成成绩记录；达到准入标准后，可生成具有有效期的准入证明或准入记录；未达到准入标准的，系统应具备错题记录、错题查看或错题推送功能。 5.3.4 装置与产品管理功能： 平台应具备产品系列、装置信息管理功能，支持产品系列及装置名称、型号、规格、二维码等信息的新增、修改、删除和查询；相关数据修改应具备管理员权限校验或等效安全确认机制，保证平台数据维护的安全性和可追溯性。 5.3.5 学习资源管理功能： 平台应具备知识点资源、预习资源、三维可视化学习资源等管理功能，支持视频、文档、三维场景链接或三维资源、核心设备知识点等资源的上传、维护和查询；视频资源应支持常用格式上传，文档资源应支持PDF等常用格式，单个资源文件上传容量应满足教学视频及文档资料使用需求；资源修改应具备管理员权限校验或等效安全确认机制。 5.3.6 题库与组卷管理功能： 平台应具备题库管理功能，支持单选题、多选题、判断题等题型录入与维护，支持手动组卷和自动组卷；手动组卷可设置题目分值，自动组卷可按预设规则随机抽题并形成标准化试卷，总分可按100分制设置；支持通过EXCEL等通用格式批量导入题目，题库及试卷修改应具备管理员权限校验或等效安全确认机制。 5.3.7 学校与学习记录管理功能： 平台应具备学校、院系、责任人、项目编号等基础信息管理功能；支持按实验室或实训室配置对应实验装置、知识点资源、预习资源及准入考卷；支持学习记录查询与统计，记录内容包括登录时间、人员信息、学习时长、准入考核成绩等，学习记录应支持EXCEL等通用格式导出，便于学校进行教学管理、准入管理和数据留存。
2 | 综合传热实验装置 | 中控 | CZ2000 | 1 |  | 一.装置功能 1.1 要求装置能测定板式精馏塔全塔效率和单板效率的方法； 1.2 要求装置能测定筛板塔单板效率； 二.装置特点： 2.1 筛板精馏塔要求包含12块筛板，其中包含一块视盅，且视盅的安装高度在1.3m左右，便于学生观察筛板的结构和气液传质、传热的过程。 2.2 要求装置包含进料预热器，可进行泡点进料实验。 2.3 要求装置有残液泵、残液流量计，实现整个流程的完整型，并且实验结束后，产品罐、残液罐内的料液均可返回到原料罐，每次实验酌情少量加原料即可。要求装置配置冷却液循环泵，可实现塔顶冷却液的循环利用。 2.4 要求装置具有在线实时智能监测软件，可实现实验数据的检测，实验数据的处理和实验报告的自动生成。要求装置配置智慧学习平台，方便学生线上学习、线上实验预习，并提供实验室安全准入考核功能。 ▲2.5 要求装置具有急停按钮、语音声光播报硬件（要求提供包含急停按钮、语音声光播报硬件的装置图片或视频截图佐证材料）。 ▲2.6 要求装置有残液泵、残液流量计，实现整个流程的完整型，并且实验结束后，产品罐、残液罐内的料液均可返回到原料罐，每次实验酌情少量加原料即可（要求提供流程图、三维图）。 三.设计参数： 3.1 体系：乙醇-水。 3.2 进料量：4～10L/h。 3.3 全塔效率：30～50%，单板效率：30～50%。 四.装置参数 4.1设备整体尺寸≥2200×600×1700mm(长×宽×高)，要求为高品质铝合金框架（带滑轮和禁锢脚）。配置独立的可移动的仪控工作站，规格(长×宽×高)≥500×600×1700mm。要求独立控制柜，且采用嵌入式触摸屏，高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置，多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域，数量1套。 4.2 精馏塔要求不锈钢材质，塔釜≥Ф150×400mm，内有加热管，加热功率2.5kW，塔节由10块带降液管筛板，一个玻璃视盅组成，尺寸≥Ф100×1500mm，数量1套； 4.3 原料罐要求不锈钢材质，尺寸≥Ф250×400mm，数量1台；产品槽要求不锈钢材质，尺寸≥Ф89×180mm，数量1台；残液罐要求不锈钢材质，尺寸≥Ф100×200mm，数量1台；塔底换热器要求不锈钢板式换热器，换热面积≥0.4m2,数量1台。塔顶冷凝器要求不锈钢板式换热器，换热面积≥0.8m2,数量1台；塔顶冷凝液罐要求玻璃材质，尺寸≥Ф50×120mm,数量1台；进料预热器要求不锈钢材质，内有加热，功率1kW，数量1台； 4.4 进料泵要求蠕动泵，流量范围：0.16～366.6ml/min，数量1台；回流泵要求蠕动泵，流量范围：0.16～366.6ml/min，数量1台；残液泵：磁力循环泵，最大流量≥8L/min,扬程≥4m，功率≥10W，数量1台； 4.5 冷却液循环泵：空载温度：-20℃～室温；循环泵最大循环流量≥10L/min；循环泵最大扬程≥6m，数量1台； 4.6 温度要求温度传感器，精度：A级，数量10台； 4.7 要求配置残液流量计和残液泵，实现精馏流程的完整，便于教学； ▲4.8可编程逻辑控制器：系统集成以太网口，具有运行通讯指示灯，采用标准导轨，所有模块的输入输出端子均可拆卸，可以结合运算功能，设置成三冲量、串级、比率、分程、自动选择、非线性控制、位式控制及用户定制等多种复杂的控制方案，具有PID调节组态功能，报警组态功能，函数组态功能，逻辑组态功能，DCS嵌入口功能，体现DCS控制系统兼容，实现DCS控制系统连锁保护，满足安全仪表（SIS）教学要求。 【1、响应文件需提供承诺函：承诺在合同签订后向采购单位提供DCS控制系统方案以及安全仪表连锁保护设计方案。】 【2、响应文件需提供PID调节组态功能，报警组态功能，函数组态功能，逻辑组态功能画面截图佐证】 【3、响应文件需提供DCS控制系统计量认证检测机构出具的合格检测报告】 4.9智能物联网触摸屏要求：尺寸：≥15.6”LED 屏；分辨率：≥1920x1080； CPU：≥四核 1GHz 主频；内存：≥1GB；系统存储：≥8GB；网口： 10/100M 自适应 x1、WiFix1；扩展口：USBX1，串口 X4；材质：铸铝面板，数量1台，为防范病毒进入实验室设备、保证实验室数据安全，物联网触摸屏应配备嵌入式操作系统，支持远程监控，支持远程穿透，要求网口支持交换机功能，可安装监控软件、实验数据处理、存储、实验安全准入等 ▲4.10 仪控工作站：要求装置包含实验数据的手动\自动检测，实验数据的处理和实验报告的手动\自动生成（要求提供实物组态、功能截图及照片佐证材料和仪控工作站所有技术要求，能证明为本装置且有数据处理等功能）。 ▲4.11控制柜应配置温控散热系统：在控制柜内部设置专用温控器并实现柜内温度安全可控，控制柜顶部安装低噪音轴流风扇，温控器与轴流风扇形成联动控制逻辑（柜内温度达到设定阈值自动启动散热，降至回差范围自动停止或按设定策略运行）；投标时须提供散热系统功能演示资料（视频或现场演示均可，需清晰展示温度设置及风扇随温度阈值联动启停过程，且不得以剪辑方式影响判断），同时须提供与本项目供货装置一致的控制柜电气接线图/电气原理图作为佐证，图纸中应明确标注温控器与低噪轴流风机型号，轴流风扇供电/控制回路及端子号；未提供演示资料或接线图/原理图，或资料/图纸无法证明温控点与风扇联动控制关系的，视为不满足招标要求，验收时以到货实物核验温控器、顶部低噪轴流风扇、联动控制逻辑及图纸一致性。 ▲五.自动评分系统 1、评分系统应对传感器实时监测阀门操作状态、液位、流量及流量控制、回流比、泵的启停操作、温度稳定性等进行自动评分，要求能校验温度控制稳定性及安全操作评价，能够对全回流实验及部分回流实验这两个实验阶段进行单个独立评分及组合评分。具备防篡改数据存储功能，并根据预设的评分规则与权重自动扣分并生成分值。最终得分与相关记录即时展示并存储，方便后续统计与追溯；（提供实验整体评分项目表格界面截图佐证）； 六、配套资源参数要求 ▲6.1虚拟仿真软件一套，账号100个，软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容，既允许用户在3D虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。提供视频截图2张以上，并提供网络链接或二维码证明并加盖供应商公章。 6.2 3D虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供不少于3张软件功能截图并加盖供应商公章。 6.3 智慧学习平台（需提供功能截图佐证） 6.3.1 平台学习功能： 为适应学生移动端使用习惯，便于实验前快速完成预习学习、准入考试、身份核验和学习记录留存，平台应支持微信小程序登录，或提供无需额外安装专用APP的同等便捷移动端登录方式；支持姓名、班级、学号、人脸信息等人员信息在线录入与管理；支持学生通过手机端选择对应实验装置，进行在线视频资料、文档资料等预习学习，并能够记录学习时长、学习进度等数据。 6.3.2 三维场景学习功能： 平台应支持移动端和网页端开展装置三维场景学习，三维场景应具备旋转、放大、缩小等基本交互功能；点击核心设备或关键部件时，可弹出对应视频、文档或知识点说明，学习完成后系统应记录学习时长或学习状态。 6.3.3 在线准入考试功能： 平台应支持在线准入考试，题型包括单选题、多选题、判断题等，考试完成后系统可自动评分并生成成绩记录；达到准入标准后，可生成具有有效期的准入证明或准入记录；未达到准入标准的，系统应具备错题记录、错题查看或错题推送功能。 6.3.4 装置与产品管理功能： 平台应具备产品系列、装置信息管理功能，支持产品系列及装置名称、型号、规格、二维码等信息的新增、修改、删除和查询；相关数据修改应具备管理员权限校验或等效安全确认机制，保证平台数据维护的安全性和可追溯性。 6.3.5 学习资源管理功能： 平台应具备知识点资源、预习资源、三维可视化学习资源等管理功能，支持视频、文档、三维场景链接或三维资源、核心设备知识点等资源的上传、维护和查询；视频资源应支持常用格式上传，文档资源应支持PDF等常用格式，单个资源文件上传容量应满足教学视频及文档资料使用需求；资源修改应具备管理员权限校验或等效安全确认机制。 6.3.6 题库与组卷管理功能： 平台应具备题库管理功能，支持单选题、多选题、判断题等题型录入与维护，支持手动组卷和自动组卷；手动组卷可设置题目分值，自动组卷可按预设规则随机抽题并形成标准化试卷，总分可按100分制设置；支持通过EXCEL等通用格式批量导入题目，题库及试卷修改应具备管理员权限校验或等效安全确认机制。 6.3.7 学校与学习记录管理功能： 平台应具备学校、院系、责任人、项目编号等基础信息管理功能；支持按实验室或实训室配置对应实验装置、知识点资源、预习资源及准入考卷；支持学习记录查询与统计，记录内容包括登录时间、人员信息、学习时长、准入考核成绩等，学习记录应支持EXCEL等通用格式导出，便于学校进行教学管理、准入管理和数据留存。
3 | 筛板精馏实验装置 | 中控 | BJ2000 | 1 |  | 一.装置功能 1.1要求装置能测定过滤常数K、qe、τe及压缩性指数s的方法； 1.2要求装置具有操作压力对过滤速率的影响，掌握过滤过程中的各种关系及相关公式，验证过滤基本理论；1.3要求装置能进行过滤实验和洗涤工艺流程实验，实现滤饼的清洗功能； 二.装置设计要求 2.1 要求装置采用立式储罐，物料排泄干净，避免物料的沉积。要求装置所有管路采用304不锈钢材质，耐压安全，且与工业操作环境一致，便于教学。要求装置采用静音式空压机，营造良好的实验环境。要求装置采用带串口通讯功能的高精度电子天平，可实时采集滤液重量至仪控工作站，并可以实现去皮、清零等功能。要求装置能通过调压阀自动控制实验压力，通过电子秤，可远程采集实验数据，实验自动化。要求装置具有在线实时智能监测软件，可实现实验数据的检测，实验数据的处理和实验报告的自动生成。要求装置具有智慧学习平台，方便学生线上学习、线上实验预习，并提供实验室安全准入考核功能。 ▲2.2要求装置具有急停按钮、语音声光播报硬件（要求提供包含急停按钮、语音声光播报硬件的装置照片，照片应体现出本装置上的急停按钮和声光报警硬件）； 三.设计参数 板框：过滤面积≥0.1m²，5板4框。过滤压力：0～0.25MPa。温度：常温。 四.装置参数 4.1 设备尺寸(长×宽×高)≥2200×600×1700mm，要求为高品质铝合金框架（带滑轮和禁锢脚）。仪控工作站尺寸(长×宽×高)≥500×600×1750mm，要求独立控制柜，且采用嵌入式触摸屏，高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置，多功能记录台：可进行伸缩，提供记录区域，数量1套。 4.2配料罐要求不锈钢材质，立式贮罐，容积≥40L，顶部带盖，数量1台；进料段要求不锈钢管，分三路压力控制，需含有球阀、定值调压阀，数量1套； 4.3原料罐要求不锈钢材质，立式贮罐，要求锥形结构，容积≥35L，数量1只;洗涤罐要求不锈钢材质，立式贮罐，容积≥8L，数量1只； 4.4滤液罐要求不锈钢材质，立式贮罐，容积≥7L，数量1只； 4.5 板框要求不锈钢材质，要求5板4框，原料罐及配料罐均为锥型底设计，便于浆液排净，过滤面积≥0.1m2，数量1套 4.6 空压机要求静音式压缩机，压力控制自启动，工作压力0.8MPa，额定流量60L/min，数量1台； ▲4.7电子天平要求最大称重15kg，供电220VAC，可与现场工作站实现232通讯，数量1台（要求提供组态界面截图及电子天平说明书截图，佐证电子天平带RS232通讯且组态上能显示称重数据）； 4.8压力要求压力变送器，精度≤0.5%FS，数量1台；压力要求耐震压力表，精度≤1.6级，数量2台；液位要求不锈钢视镜，就地显示，数量1台； ▲4.9管路:要求管路均采用304不锈钢设计(要求提供产品彩页及实物照片予以证明) ▲4.10可编程逻辑控制器：系统集成以太网口，具有运行通讯指示灯，采用标准导轨，所有模块的输入输出端子均可拆卸，可以结合运算功能，设置成三冲量、串级、比率、分程、自动选择、非线性控制、位式控制及用户定制等多种复杂的控制方案，具有PID调节组态功能，报警组态功能，函数组态功能，逻辑组态功能，DCS嵌入口功能，体现DCS控制系统兼容，实现DCS控制系统连锁保护，满足安全仪表（SIS）教学要求。 【1、响应文件需提供承诺函：承诺在合同签订后向采购单位提供DCS控制系统方案以及安全仪表连锁保护设计方案。】 【2、响应文件需提供PID调节组态功能，报警组态功能，函数组态功能，逻辑组态功能画面截图佐证】 【3、响应文件需提供DCS控制系统计量认证检测机构出具的合格检测报告】 ▲4.11智能物联网触摸屏要求：尺寸：≥15.6”LED 屏；分辨率：≥1920x1080； CPU：≥四核 2GHz 主频；内存：≥2GB；系统存储：≥16GB；网口： 10/100M 自适应 x1、WiFix1；扩展口：USBX2，串口 X4；材质：铸铝面板，数量1台，为防范病毒进入实验室设备、保证实验室数据安全，物联网触摸屏应配备嵌入式操作系统，支持远程监控，支持远程穿透，要求网口支持交换机功能，可安装监控软件、实验数据处理、存储、实验安全准入等（要求提供工控屏安装在装置上的实物照片佐证）； ▲4.10仪控工作站：要求装置包含实验数据的手动/自动检测，实验数据的处理（要求提供实物组态工程师段配置用户窗口页面截图、手动/自动采集切换功能截图及数据处理界面截图）。 ▲4.11控制柜应配置温控散热系统：在控制柜内部设置专用温控器并实现柜内温度安全可控，控制柜顶部安装低噪音轴流风扇，温控器与轴流风扇形成联动控制逻辑（柜内温度达到设定阈值自动启动散热，降至回差范围自动停止或按设定策略运行）；投标时须提供散热系统功能演示资料（视频或现场演示均可，需清晰展示温度设置及风扇随温度阈值联动启停过程，且不得以剪辑方式影响判断），同时须提供与本项目供货装置一致的控制柜电气接线图/电气原理图作为佐证，图纸中应明确标注温控器与低噪轴流风机型号，轴流风扇供电/控制回路及端子号；未提供演示资料或接线图/原理图，或资料/图纸无法证明温控点与风扇联动控制关系的，视为不满足招标要求，验收时以到货实物核验温控器、顶部低噪轴流风扇、联动控制逻辑及图纸一致性。 五、配套资源参数要求 ▲5.1虚拟仿真软件一套，账号100个，软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容，既允许用户在3D虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。提供视频截图2张以上，并提供网络链接或二维码证明并加盖供应商公章。 5.2 3D虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供不少于3张软件功能截图并加盖供应商公章。 5.3 智慧学习平台（需提供功能截图佐证） 5.3.1 平台学习功能： 为适应学生移动端使用习惯，便于实验前快速完成预习学习、准入考试、身份核验和学习记录留存，平台应支持微信小程序登录，或提供无需额外安装专用APP的同等便捷移动端登录方式；支持姓名、班级、学号、人脸信息等人员信息在线录入与管理；支持学生通过手机端选择对应实验装置，进行在线视频资料、文档资料等预习学习，并能够记录学习时长、学习进度等数据。 5.3.2 三维场景学习功能： 平台应支持移动端和网页端开展装置三维场景学习，三维场景应具备旋转、放大、缩小等基本交互功能；点击核心设备或关键部件时，可弹出对应视频、文档或知识点说明，学习完成后系统应记录学习时长或学习状态。 5.3.3 在线准入考试功能： 平台应支持在线准入考试，题型包括单选题、多选题、判断题等，考试完成后系统可自动评分并生成成绩记录；达到准入标准后，可生成具有有效期的准入证明或准入记录；未达到准入标准的，系统应具备错题记录、错题查看或错题推送功能。 5.3.4 装置与产品管理功能： 平台应具备产品系列、装置信息管理功能，支持产品系列及装置名称、型号、规格、二维码等信息的新增、修改、删除和查询；相关数据修改应具备管理员权限校验或等效安全确认机制，保证平台数据维护的安全性和可追溯性。 5.3.5 学习资源管理功能： 平台应具备知识点资源、预习资源、三维可视化学习资源等管理功能，支持视频、文档、三维场景链接或三维资源、核心设备知识点等资源的上传、维护和查询；视频资源应支持常用格式上传，文档资源应支持PDF等常用格式，单个资源文件上传容量应满足教学视频及文档资料使用需求；资源修改应具备管理员权限校验或等效安全确认机制。 5.3.6 题库与组卷管理功能： 平台应具备题库管理功能，支持单选题、多选题、判断题等题型录入与维护，支持手动组卷和自动组卷；手动组卷可设置题目分值，自动组卷可按预设规则随机抽题并形成标准化试卷，总分可按100分制设置；支持通过EXCEL等通用格式批量导入题目，题库及试卷修改应具备管理员权限校验或等效安全确认机制。 5.3.7 学校与学习记录管理功能： 平台应具备学校、院系、责任人、项目编号等基础信息管理功能；支持按实验室或实训室配置对应实验装置、知识点资源、预习资源及准入考卷；支持学习记录查询与统计，记录内容包括登录时间、人员信息、学习时长、准入考核成绩等，学习记录应支持EXCEL等通用格式导出，便于学校进行教学管理、准入管理和数据留存。
4 | 冷冻离心机 | 艾本德 | 5425R | 1 | 低温；转子适用于1.5mL/2mL离心管，24孔。 | *1、主机内置冷凝水槽，可防止离心机腔体内冷凝水积聚造成的腐蚀 2、最大相对离心力：≥21300×g，适用快速分离 3、最高转速：≥15000rpm 4、定时器：30 秒-9小时59 分钟, 可连续离心 5、最大转子容量：24×1.5/2 mL离心管和10×5ml离心管 6、温控范围：-10—40℃，即使在最高转速也可保持4℃ 7、单独的 Short 瞬时离心按键，且无需一直按 Short 键，便于快速离心 *8、SOFT 软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 9、效压缩机控制及 ECO 自动待机功能，可延长压缩机使用寿命 10、OptiBowl设计，确保静音操作 11、24×1.5/2ml气密性转头，最大离心力至少可达21000g
5 | 超声波清洗仪 | 洁力美 | KS-5200DE | 1 | 10L
6 | 对开门冰箱 | 海尔 | BCD-618WGHSSEDBL | 1 | 盛宴618L对开门冰箱黑金净化
7 | 12通道可调移液器 | 大龙 | TopPette50-300ul | 2 |  | 1.可选量程：50-300μl； 2.计数器内部有专利顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程； 3.移液器下半部可360度旋转，方便移液； 4.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；
8 | 12通道可调移液器 | 大龙 | TopPette0.5-10ul | 2 |  | 1.可选量程：0.5-10μl； 2.计数器内部有专利顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程； 3.移液器下半部可360度旋转，方便移液； 4.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；
9 | 震荡培养箱 | 博迅 | BSD-400 | 1 | 控温0-70℃，内胆尺寸600×640×1050mm，摇板外形尺寸500×500×200mm
10 | 低速台式离心机 | 湘仪 | LT53 | 1 | 配备：4号转子（货号0302891145），最高转速4000r/min；挂架（货号0303891152）；酶标板适配器2×2×96微孔板（货号0304891738）；适配器2×2×250mL（货号0304891758）、2×8×50mL（尖）（货号0304891757） | 1、最高转速：5300 r/min 2、最大相对离心力：5010 ×g 3、最大容量：4×250 mL（可放 16×50 mL、32×15 mL 离心管） 4、显示屏：7 寸高清触摸屏，戴手套可操作；RPM/RCF 一键切换，可以快速对离心机参数进行设置，1、10、100三种步进可选； 5、具有三种时间模式(小时:分钟:秒钟/小时:分钟/分钟:秒钟)，并有启动计时、达到预设转速计时、连续离心等多种模式。 6、具有转子识别、不平衡保护、超速、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。 7、可设置多达5级的阶梯离心，使实验多个步骤一次执行。 8、10种升速曲线、11种减速曲线，同时具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果，防止样品二次悬沉。
11 | P4蛋白垂直电泳仪 | 北京六一 | DYCZ-25E型 | 2 | 凝胶规格：100×85（mm） 厚度：1.0、1.5（mm）；样品数：13或21×（1～4）
12 | 原子荧光光谱仪 | 北分瑞利 | AFS-3200 | 1 | 用于As、Sb、Se、Hg等多种元素的形态分析，带自动进样器，配砷灯和锑灯，配套氩气钢瓶 | 1.用途 ＃1.1.用于砷、汞、硒、锑、铋、碲、锗、锡、铅、锌、镉、金、铜、银、钴、镍16种元素的总量分析。（提供彩页证明） 2.性能指标 2.1.检出限（DL）：As、Sb、Bi、Se、Pb、Sn、Te≦0.01µg/L；Cd、Hg＜0.001µg/L； Ge＜0.05µg/L；Zn、Au、Ag、Co、Ni≤1.0µg/L；Cu≤2.0µg/L。 2.2.重复性（RSD）≦0.7%。 2.3.漂移：≤1.0%/30min；噪声：≤1.0%。 2.4.道间干扰：≤1.5% 3.光源系统 3.1.仪器采用两通道，可进行两元素同时测量。 3.2.智能元素灯系统：元素灯具有自动识别、自动匹配最佳使用条件，对元素灯使用进行追踪记录功能，兼容任意厂家元素灯，即插即用。 4.原子化系统 4.1.“红外加热恒温控制”石英炉原子化器，控温精度达到1℃。 ＃4.2.终生免维护、耐腐蚀且没有电磁干扰的脉冲热面点火技术，无需更换点火炉丝，终生免维护。（提供彩页证明） 5.气液分离系统 5.1.终身免维护、喷流型三级气液分离器（提供三级气液分离器实物图） ＃5.2.气液分离流路系统带梯度温度控制，通过控制反应流路过程中温度，能够有效保证反应效率一致性。（提供工作状态下，气液分离模块-温度梯度热成像图和梯度温度曲线图） 6.智能化监测系统 6.1.高精度数字化气路系统实时压力监测功能。 6.2.吸附材料寿命监控系统，可准确计算吸附材料的更换时间。 7.软件系统 7.1.单标准自动配制标准曲线,自动稀释，超限自动标记。 7.2.软件自动识别所有附件和扩展功能模块的连接，自动切换至关联界面。 7.3.多样品组功能，实现多组样品和多个不同样品空白的分组测试。 8.自动进样器（选配） ＃8.1.至少具备150个样品位，并设有专用清洗位置，带自动清洗功能，兼容10mL、15mL、25mL、50ml刻度比色管，支持不同规格比色管混合使用。 9.仪器可靠性要求 ＃9.1.仪器整机要通过热测试、可靠性强化试验、综合应力可靠性试验、安全性试验，以保障仪器的长期、稳定、可靠的运行！ （提供可靠性强化试验证书 报告1份，综合应力可靠性试验证书 1份、安全性试验证书 1份、热测试分析证书1份，所有报告都要加盖厂家公章） 10.仪器配置要求 10.1.两通道原子荧光光谱仪主机 1台，品牌商务电脑 1台，砷、汞、硒元素灯及对应标样 1套，备件及专用工具 1套。
13 | 移液器 | 赛默飞 | F1 | 5 | 0.2-2 μL, 1-10 μL,10-100 μL,20-200 μL,100-1000 μL
14 | 电动移液器 | 赛默飞 | S1 | 1 | 提供简单、高效、更大量程的移液性能，电池充电可长时间使用
15 | 掌上离心机 | 大龙 | D1008 | 2 | 离心PCR管，容量8×0.2/0.5/1.5ml
16 | 分析天平（万分之一） | 上海越平 | FA1004B | 3
17 | 电子天平（百分之一） |  |  | 5
18 | 质构仪 | 保圣 | TA.XTC-18 | 1 |  | 1、力量感应元20kg；(不同量程可选）。 2、力量感应元显示精度0.0001g，感应元精度不低于0.005%。 3、位移精度：0.001mm，速度解析度：0.001mm/s。 4、升降臂高度：280-400mm。 5、升降臂移动速度：0.001-45 mm/sec，软件操控移动，可将升降臂移动全距0.01-400 mm内任意位置设定为默认移动位置，默认位置可以根据需要自主设定。 6、力量感应元校准：可以通过第三方国际标准砝码进行验证和校正。 7、力量感应元保护：四重保护装置，带有感应元机械限位保护装置。 ★8、仪器硬件功能：双通道操作系统，可外联电脑，同时主机带有软键盘上下快速慢速控制按键4个以及开关机显示灯，试验运行指示灯，脱离软件进行实验控制；需提供满足此项参数实物图片予以佐证。 9、软件数据采集率：可调 20-2000组/秒，每组4个通道同时读取。 ★10、软件自带数据算法，如主成分分析PCA、LDA、PLSR、BPNN等，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式。数据分析无需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的指标参数≥65项，软件即可自动计算结果，测试指标曲线示意解读。提供软件指标界面数量和释义解析、PCA、LDA、PLSR、BPNN算法截图。 ★11、测试方法：设置界面同时显示实验类型不少于5种，同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，加载另存显示在同一界面，同步进行； 12、测试显示：软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上，也可分开显示。测试数据如力，时间，距离，样品高度在测试程中同步显示到的软件； 13、数据分析：软件页面中英文可调，操作简单容易上手，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片。 ★14、自带软件教学功能：软件内直接调用自带不少于十三种动画视频（至少含TPA测试非粘性、TPA粘性样品测试、半固体反挤压、表面粘性测试、剪切测试、拉伸测试、凝胶、下压保持力不变测试、三点折断测试、压缩测试、粘性测试、正向挤压测试、下压保持距离不变测试等视频）；软件内包含不少于10个领域应用方法库，测试方法可直接调用；测试曲线颜色显示和数据显示可以根据需要进行选择；同时软件内带有设备发文文献不少于100篇，需提供满足此项参数软件界面截图予以佐证。 ★15、技术支持：自带不少于50个测试报告，包含肉制品、烘焙制品、果蔬、凝胶、乳制品、油类、材料类、糖果、米类等，方法包括具体测试的样品名称，样品测试前准备方法，测试参数设置，实验曲线图，测试后如何分析结果；需提供满足此项参数软件界面截图予以佐证。 16、软件自带实验报告，包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果，实验报告一键导出功能，不可编辑报告，可实现实验追溯功能。 ▲17、软件内带物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用；需提供满足此项参数软件界面截图予以佐证。 ▲18、感官仿真软件：仿真实验室可模拟质构仪仿真操作，从安装过程到实验数据采集，分析结果，其中包括不少于五个探头，六种样品，可进行分别检测收集数据；其中内置有不少于三种真实参考视频，质构仪校准，芦笋剪切，面包全质构。实验室内放有质构仪仪器介绍，使用规范，操作和使用说明，全质构名词解释，样例分析，TPA等，仿真实验室还可以真实的在线模拟电子鼻、电子舌等感官仪器的实验操作和数据采集处理；需提供此参数图片证明文件和软件证书。 ★19、配置清单：质构仪主机1台（含上下控制触摸健）、电脑版控制分析软件1套、20kg力量感应元1个，测试平台1套；探头转换器1个、满足食品、农产品、凝胶、包装材料等各类样品检测的测试探头10组（凝胶探头1个，36mm柱形探头1个，2mm柱形探头1个，5mm柱形探头1个，反挤压探头1套；直径1英寸球形探头个；三点折断探头1套；面条拉伸装置1套；薄膜拉伸装置1套；薄膜强度装置1套）感官仿真软件1套、纸质版食品质构测试案例解析1本，操作手册1本。
19 | 冰箱 |  |  | 2
20 | 恒温水浴振荡器 | 常州国华 | SHA-B（双显） | 1 | 备选
合计